Инструкция по применению  индикаторов паровой стерилизации ИТПС-120 «ВИПС-МЕД», ИТПС-132 «ВИПС-МЕД» и воздушной стерилизации ИТСВ-160 «ВИПС-МЕД», ИТСВ-180 «ВИПС-МЕД».

Общие положения.
	Термовременные индикаторы (далее - индикаторы) выпускаются в соответствии с ТУ 9398-014-39798422-2003 и выполняются в виде бумажной основы прямоугольной формы с нанесенной индикаторной меткой, рядом с которой указан режим стерилизации (температура и время). Индикаторная метка необратимо изменяет свой цвет в зависимости от соблюдения или несоблюдения параметров режима стерилизации

Индикаторы ИТПС-120 «ВИПС-МЕД», ИТПС-132 «ВИПС-МЕД» предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения параметров режима паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром.

Индикаторы ИТСВ-180 «ВИПС-МЕД», ИТСВ-160 «ВИПС-МЕД» предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения параметров режима воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки.

Индикаторы предназначены для использования персоналом учреждений, предприятий и служб, эксплуатирующих и контролирующих стерилизационное оборудование.

Индикаторы соответствуют классу 4 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000

Наименование индикаторов и режимы стерилизации, для которых предназначены индикаторы, приведены в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование индикатора | Режимы паровой стерилизации |
| --- | --- |
|  | Температура стерилизации, °С | Время стерилизационной выдержки, мин | Давление пара, МПА |
| ИТПС-120 | 120±2 | 45+3 | 0,11±0,02 |
| ИТПС-132 | 132±2 | 20+2 | 0,20±0,02 |
|  | Режимы воздушной стерилизации |
| ИТСВ-160 | 160±3 | 150+5 | ---- |
| ИТСВ-180 | 180±3 | 60+5 | ---- |

Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение  режима стерилизации, вследствие возможной технической неисправности стерилизатора, нарушения правил  эксплуатации, нарушения правил загрузки или ошибки в установке режима стерилизации. Что позволяет уменьшить вероятность использования материалов обработанных с нарушением режима стерилизации.

На упаковке индикаторов указаны их наименование, количество, наименование предприятия, номер партии, дата изготовления, срок хранения. В каждую упаковку вложен эталон.

Индикаторы хранить в упаковке при температуре от -50°С до +40°С с относительной влажностью до 60 %. Гарантийный срок годности 12 месяцев. Индикаторы не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду, не требуют особых мер безопасности и могут утилизироваться как бытовой мусор.

Применение индикаторов

Рекомендуется контролировать каждый цикл стерилизации. Количество индикаторов, закладываемых в стерилизатор, зависит от объема камеры стерилизатора.

Расположение контрольных точек в стерилизаторах, согласно методическим указаниям №МУ-287-113, приведено в таблице №2 и №3.

Таблица №2

| Расположение контрольных точек в паровых стерилизаторах |
| --- |
| Объем стерилизационной камеры, л | Число контрольных точек | Описание | Схема |
| До 100 включительно | 5 | Для стерилизаторов круглых вертикальных: – в верхней части камеры; – в нижней части камеры; -5 – в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок, размещенных на разных уровнях. |  |
|  |  | Для стерилизаторов круглых горизонтальных: – у загрузочной двери; – у противоположной стенки; – 5 – в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок |  |
| Свыше 100 до 750 включительно | 11 | Для стерилизаторов круглых горизонтальных: – у загрузочной двери; – у противоположной стенки; – 11 – в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок Для стерилизаторов прямоугольных: , т 6, т 11– у загрузочной двери на трех уровнях (верх, середина, низ соответственно); т 4, т 9 – у противоположной стенки на трех уровнях (верх, середина, низ соответственно); 5,7,8,10 – по углам на двух уровнях (верх и середина), размещая против часовой стрелки |  |

Продолжение таблицы №2

| Свыше 750 | 13 | Для стерилизаторов прямоугольных: , т 8, т 13– у загрузочной двери на трех уровнях (верх, середина, низ соответственно); т 5, т 11 – у противоположной стенки на трех уровнях (верх, середина, низ соответственно); , 4,6,7,9,10,12 – по углам на двух уровнях (верх и середина), размещая против часовой стрелки |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица №3

| Расположение контрольных точек в воздушных стерилизаторах |
| --- |
| Объем стерилизационной камеры, л | Число контрольных точек | Описание | Схема |
| До 80 включительно | 5 | в центре стерилизационной камеры; и т5. - в нижней части камеры справа (т 2) и слева (т 5) у двери; и т 4. - в нижней части камеры справа (т 3) и слева (т 4) на одинаковом удалении от двери и задней стенки. |  |
| Свыше 80 однокамерные | 15 | -3 – в центре стерилизационной камеры на трех уровнях сверху вниз; -15 - по углам на трех уровнях (т 4-7 – низ, т 8-11 – середина, т 12-15 – верх), размещая против часовой стрелки |  |
| Свыше 80 двухкамерные | 30 (по 15 в каждой камере) | Аналогичным образом (как в однокамерных стерилизаторах) для каждой стерилизационной камеры | См. схему для однокамерных стерилизаторов с объемом стерилизационной камеры свыше 80 л |

Индикаторы нумеруют в соответствии с нумерацией контрольных точек. В каждую контрольную точку помещают не менее одного индикатора.
	Индикаторы прикрепляют с внешней стороны упаковок со стерилизуемыми изделиями. При использовании стерилизационных коробок индикаторы располагают как с внешней стороны, так и внутри стерилизационных коробок.

Индикаторы закрепляются за участок, свободный от индикаторной метки: самоклеющейся лентой для паровой стерилизации. Допускается вкладывать индикаторы для паровой стерилизации в пакет из материалов, разрешенных для проведения паровой стерилизации. Пакет закрепляют на стерилизационной коробке самоклеющейся лентой для стерилизации или располагают внутри стерилизационной коробки. 	По окончании цикла стерилизации цвет индикаторной метки индикатора сравниваю с цветом эталона. При соблюдение параметров стерилизации индикаторная метка изменяет свою окраску на цвет приведенный в таблице №4, соответствующий цвету эталона.

| Наименование индикатора | Цвет индикатора |
| --- | --- |
|  | До стерилизации | После стерилизации |
| ИТПС-120 | Светло салатного | От серого до черного |
| ИТПС-132 | Розовый | Фиолетово-коричневый до серого |
| ИТСВ-160 | Голубой | От сине-серого до черного |
| ИТСВ-180 | Голубой | От серого до черного |

Если индикаторная метка хотя бы одного индикатора полностью или частично сохранила свой начальный цвет, то требуемые параметры стерилизации не были соблюдены, а вся партия стерилизуемых изделий считается нестерильной.

В этом случае проверяют правильность  загрузки стерилизатора и установку параметров стерилизации, заменяют индикаторы в контрольных точках и проводят повторную стерилизацию. При повторении неудовлетворительных результатов контроля эксплуатацию стерилизатора прекращают и проверяют его техническую исправность.
	Использованные индикаторы могут подклеиваться в журнал учета стерилизации (форма 257/у) и храниться в качестве документа архива в течение 12 месяцев после использования.

# Footnotes

Конечный цвет индикаторной метки может, незначительно, отличатся от эталона: быть светлее или темнее.